## Cover
[5 empty] | Approved by |  | Checked by | Prepared by
[5 empty] | Pham Khac Tuan |  |  | Phan Tuân Anh
MEASUREMENT TOOL OPERATION MANUAL
Torsion Spring Tester
Confidential： Canon internal use only
|  |  | Issued No |  |  |  |  | Revision
LBP Material Quality Assurance |  |  | ＬＢPMQA－FA-031 |  |  |  |  | 01
[6 empty] | Cover page |  |  | Format Revision ：０１

## content
I.Hiệu chuẩn gốc của máy torision spring
Tần suất hiệu chuẩn : 1 lần/tháng
Bước 1 : Di chuyển support pin vào vị trí tâm của ngàm như hình vẽ
+ Nếu caliper hiển thị giá trị 0.00 là OK
+ Nếu caliper hiển thị giá trị khác,điều chỉnh về giá trị 0.00 bằng cách
ấn nút zero trên bề mặt caliper
Núm vặn di chuyển support pin | [5 empty] | Ốc điều chỉnh support pin
Support pin
Giá trị hiển thị của caliper
Bước 2: Di chuyển load pin đến vị trí tâm của ngàm như hình vẽ
Điều chỉnh micrometer sao cho tiếp xúc với bên phải của cụm load pin
+ Nếu micrometer hiển thị giá trị 0 là OK
+ Nếu micrometer hiển thị giá trị khác,điều chỉnh nó về giá trị 0.
| Mâm cặp |  |  |  |  | 2 vạch trùng nhau
| Load pin |  |  |  |  | Micrometer
Bước 3 : Di chuyển load pin xuống phía dưới để tiếp xúc với support pin
+ Nếu support pin và load pin tạo thành đường thẳng là OK
+ Nếu không tạo thành đường thẳng,ta di chuyển cụm phía trên sao cho
nó thẳng hàng và sau đó reset lại gốc X,Y về giá trị 0
Support pin và load pin phải thẳng hàng
II.Set auto origin trước khi đo đạc trên máy
Bước 1 : Ấn nút "Auto Origin" trên khu vực bàn phím của máy
Bước 2 : Cài đặt các thông số yêu cầu của máy :
+ d1 : Đường kính của support pin
+ d2 : Đường kính của load pin
+ t : Giá trị momen để auto origin,lấy t =0.005 N.m
+ R : Distance of auto origin,lấy R=10 mm
=> Màn hình hiển thị : 10.01 mm,ta điều chỉnh caliper đến giá trị 10.01
+ Xét X,Y axit => điều chỉnh X,Y theo tính toán của máy
+ Xét khoảng cách : Load pin theo chỉ thị của máy (điều chỉnh micrometer)
Màn hình hiển thị khi ta nhấn phím "Auto origin"
Bước 3 : Kiểm tra lại các thông số của máy trước khi ấn nút "Start"
Sau khi auto origin ,màn hình sẽ hiển thị như dưới đây
Giá trị góc hiển thị 1.5⁰ là OK
III.Cài đặt các thông số của máy trước khi đo đạc
Bước 1 : Ấn nút "Model" trên khu vực bàn phím của máy (nhập mã linh kiện)
Bước 2 : Cài đặt các thông số liên quan đến lò xo cần đo đạc
+ Type: Có 4 loại R.C : Lò xo quay phải,góc tham chiếu tại tâm
R.O : Lò xo quay phải,góc tham chiếu bên ngoài
L.C : Lò xo quay trái,góc tham chiếu tại tâm
L.O : Lò xo quay trái,góc tham chiếu bên ngoài
(R : Right,L : Left,O : Outside,C : Center)
Trường hợp 1
Load pin
Support pin
Góc tham chiếu bên ngoài
Trường hợp 2
Góc tham chiếu tại tâm
=>Lựa chọn loại nào phụ thuộc vào hướng quay của lò xo và dữ
liệu góc mà bản vẽ hiển thị.
+ Action : Cho 1 thông số và đo thông số còn lại,chủ yếu sử dụng 2 loại
AgTq : Cho giá trị góc,đo giá trị momen xoắn
AgLo : Cho giá trị góc ,đo giá trị lực
( Ag : Angle,Tq : Momen xoắn,Lo : Lực)
Dựa vào yêu cầu của bản vẽ sử dụng action cho hợp lý
+Unit : Dựa vào việc chọn action thì có những đơn vị đo
đạc khác nhau.Ví dụ như :
AgTq : N.m,N.mm,kgf.m,kgf.mm,gf.m,gf.mm…..
AgLo : N,kgf,gf…..
+ D : Đường kính ngoài của lò xo(hiển thị trên bản vẽ)
+ d : Đường kính trong của lò xo(hiển thị trên bản vẽ)
+ n : Số vòng làm việc của lò xo(hiển thị trên bản vẽ)
+ Df : Giá trị góc tiếp theo là góc quay lớn nhất của lò xo mà bản vẽ yêu cầu
Df : Deflect angle
A1
Free angle
A1=Free angle-Deflect angle
+ Sau khi nhập Df,máy sẽ hiện thị giá trị đường kính của center pin
Trong trường hợp,bản vẽ có chỉ thị cụ thể thì sẽ điều chỉnh theo
đường kính của bản vẽ.Nếu bản vẽ không chỉ thị thì sẽ sử dụng
đường kính center pin theo tính toán của máy.
+ SR,PR : Giá trị máy tự tính toán
+ R : Giá trị ARM của support pin dựa vào yêu cầu của bản vẽ
Sau khi nhập giá trị,máy sẽ yêu cầu điều chỉnh support distance
bằng cách điều chỉnh giá trị của caliper trên mâm xoay
Load pin
Support pin
+ r : Giá trị ARM của load pin dựa vào yêu cầu của bản vẽ
+ X : Tọa độ theo trục X của load pin,điều chỉnh theo chỉ dẫn của máy
+ Y : Tọa độ theo trục Y của load pin,điều chỉnh theo chỉ dẫn của máy
+ Sau khi nhập giá trị máy sẽ yêu cầu điều chỉnh torque distance bằng
cách điều chỉnh giá trị của micrometer trên máy => Ấn enter
Bước 3 : Ấn nút "STEP" trên khu vực bàn phím của máy
+ Lựa chọn số bước đo đạc dựa theo yêu cầu của bản vẽ
+ Nhập thông số góc A1,A2,A3 theo bản vẽ(nếu bản vẽ không hiển thị,cần
phải tính toán giá trị này)
Bước 4 : + Ấn nút "SPEC" trên khu vực bàn phím của máy
Nhập giá trị dựa vào dung sai bản vẽ yêu cầu
Bước 5 : Ấn nút "SETTING" trên khu vực bàn phím của máy trong trường hợp
chúng ta cần tính toán thêm các thông số sau
Fa : Free angle
Av : Giá trị trung bình
Bước 6 : Ấn nút "PRINT" để lựa chọn việc in dữ liệu(STOP,AUTO,OK,NG)
Bước 7 : Sau khi cài đặt xong tất cả các thông số cần thiết,chúng ta lấy center
pin tương ứng để lắp vào mâm cặp,điều chỉnh góc hiển thị trên máy
C.Ang=Free angle + 20⁰(bình thường sẽ sử dụng công thức này)
Tiến hành lắp lò xo và đo đạc dữ liệu bằng cách ấn nút "START" trên khu vực
bàn phím của máy.Lần đầu đo đạc máy sẽ yêu cầu ấn nút "START" lần
nữa để xác nhận lại chương trình OK hay không.
Chú ý : Khi máy đang tiến hành đo đac,nếu có bất cứ hiện tượng bất thường nào
chúng ta cần ngay lập tức ấn nút "STOP" trên khu vực bàn phím của máy.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đo lò xo xoắn(TORISION SPRING)
r
R

## rev
Revision history
| Rev | Revision details and comments | Date | issue by
| 01 | New version | 2014-06-13 | T.Anh